## PM REPORT
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 정민욱
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-03-23
[16 empty] | 시간 |  | 13시 20분 ~ 14시 00분 (40분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터코리아 | [5 empty] | Model |  |  | 507BWS | [5 empty] | Set up일 |  | 2021-12-17
고객 담당자 |  | 조용군 부장 | [5 empty] | Serial No |  |  | M005894 | [5 empty] | 이전 작업일 |  | 2022-03-02
MAT 작업자 |  | 정민욱 | [5 empty] | 공정명 |  |  | - | [5 empty] | 경과일 |  | -21
1. 작업명 ( PM, Trouble, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
507BWS (M005894) 설비 Supply water flow error 확인
2. 증상,원인
Energy saving mode 사용으로 supply water 공급 잠시 멈춤으로 인한 알람 발생
3. 조치내용
* Supply Water Alarm delay 타임을 10초에서 20초로 변경 - Flow Meter fail 로 인해 물이 기존 유량보다 1~2L 정도 추가 유입 되면서 Drain Time이 늘어남 - Drain Time 이 늘어나면서 Supply Water가 멈추는 시간이 늘어나면서 Water flow error 발생 - 알람 타임을 변경 하면서 Water delay time 도 10초에서 5초로 변경 * 추가사항 - Exhaust 압력이 기본 SPEC이 -40mmH20 이지만 현재 -24mmH20로 운영중에 있음 - Exhaust 압력이 낮아 inlet 으로 cleaning air 유입시 inlet의 압력이 음압에서 양압으로 바뀌는 현상 발생 - 추가 Exhaust 유량 조절 요청
4. Check Value | [14 empty] | 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure (-mmH2O) | Inlet#1 |  | Inlet#2 |  | Inlet#3 |  | Inlet#4 |  | Exh. P |  | Cir. P |  | Cab. P |  | B/A P
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -19 | [7 empty] | -28 |  | 25.9
Temp (℃) | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Exh. T |  | Cir. T |  | Cab. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 700 |  | 700 | [5 empty] | 23
Utility (LPM) | B/A |  | S/A |  | N2 |  | C/W |  | Purge N2
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 90 |  | 40 |  |  |  | 6.5
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  |  |  | 규격 |  |  |  | 수 량 | 유/무 | Part 명 | [5 empty] | 규격 |  |  | 수량 | 유/무
[11 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[19 empty] | 1 |  |  | 무
* 기 타 : 요청하신 507BWS 장비 치수는 700mm(W) X 850mm(D) x 1722mm(H) 이며 보수점검간 필요 공간은 각 주어진 치수에서 1.측면 45cm 2. 후면 50cm 3. 전면 100cm 입니다. 각 업체에 따라 보수점검 필요 공간은 변동될 수 있습니다!