## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 서문완
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2025-08-29
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:30 |  | ~ | 15:30 |  | 6:00
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 507BWS |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2024-11-18
고객 담당자 |  | 한강현 부장님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M006874 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2024-11-18
MAT 작업자 |  | 정동교, 서문완 | [5 empty] | 공정명 |  |  | D Poly |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 284
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Heater #2 Heater 교체 작업
2. 증상
Heater #2 ELCB TRIP
3. 원인
Heater #2 Fail 및 누전으로 인한 Trip 추정
3. 조치내용
< Heater #2 교체 件 > - Heater #2 Temp 저하 및 ELCB TRIP으로 인하여 고객社 방문하여 점검 및 교체 진행 - Heater#2 교체진행시 기존 Heater 저항 측정불가 - Heater 교체 후 저항값 및 Ampare 정상 확인 ( 3.2Ω / 18.14A ) - Heater 교체 후 Heater Temp 승온中 Heater#2 ELCB TRIP 재 발생 - 전장 전체 TEST를 위해 ELCB 1,2번 SWAP 진행 후 ELCB TEST 진행 (이상 無) - SSR 1,2번 SWAP 후 SSR TEST 진행 (이상 無) - Relay Test 진행 (이상 無) - 전체 TEST 진행 후 Heater 승온 재 진행 - Heater 승온 진행 도중 Heater Temp Setting 750°-> 850°로 바꾸고 Heater 온도가 750° 되었을때 850°-> 750° 바꾸고 SET 버튼 누를시, ELCB TRIP 발생 확인 - Heater Temp Control 문제로 추정하여 Heater Temp Control Test 진행 - Heater Temp Control #1,2 Swap 진행 후 Test를 위해 승온 재 진행 - 다시 ELCB TRIP 발생 - 점검결과 750°~850° 고온 으로 승온 될 때, Scrubber 내부 어딘가에서 Spark가 발생하여 누전이 생겨 ELCB TRIP 발생추정 - 당장은 사용 가능하지만 종국적으로 heater 및 Heater Temp Control 교체가 필요함을 Inform함 - 다음 방문시 자재 수급하여 재점검 진행한다고 Inform * 다음 방문 시 필요한 자재 - 자재에 있는 다른 로트 Heater 8EA - ELCB 1EA - Temp Control 1EA - T/C 2EA
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -67 |  | -64 | [9 empty] | 24
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 |  | 750 | [17 empty] | 25
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  |  |  | 30 |  | 60
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
7
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
KANTHAL HEATER |  |  | 507,1207용(KANTHAL)-WELD,1000w |  |  | 901-030-104 |  |  | 4EA |  | 무상
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 2 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## PM REPORT (새양식) (2)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology
작업 보고서
점검일
[16 empty] | 시간 |  | 시 분 ~ 시 분
업 체 명 | [8 empty] | MODEL | [7 empty] | SET-UP 일
고객 담당자 | [8 empty] | SERIAL NO | [7 empty] | 이전 작업일
MAT 작업자 | [8 empty] | 공정명 | [7 empty] | 경과일
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
2. 증상,원인
3. 조치내용
POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.